## ТО обор.
Приложение №
к Техническому заданию
ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ на 2026г.
по Объекту: СИКН №1012 приёмо-сдаточного пункта товарной нефти АО «Саханефтегазсбыт» в г.Олёкминск, подключенный к МН «ВСТО» на 1721,49 км.
№ п/п | Наименование оборудования и СИ | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал
|  | январь | февраль | март | апрель |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | 01-31 | 01-28 | 01-31 | 01-30 | 01-14 | 15-31 | 01-30 | 01-31 | 01-31 | 01-30 | 01-15 | 16-31 | 01-30 | 01-31
Вид ТО и дата проведения
1. | СИКН-Вектор №1012
1.1 | ИВК "Вектор-02" | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.2 | Приборная стойка | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.3 | Стойка автоматики | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.4 | Шкаф ШВС | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.5 | Шкаф УСО КП СОД | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.6 | Шкаф ТМ КП СОД | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.7 | Шкаф НКУ (3 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.8 | АРМ оператора СИКН-Вектор (2 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.9 | АРМ оператора ПСП (2 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.10 | Массомер CMF-300 в комплекте с вторичным прибором RTF-9739 (3 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.11 | Преобразователи давления EJX 530A (9 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.12 | Преобразователи перепада давления АИР-10 (2 шт.) | [6 empty] | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.13 | Преобразователи температуры 644Н (8 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.14 | Преобразователь плотности Solartron 7835 (1 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.15 | Влагомер товарной нефти УДВН-1пм (2 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.16 | Пробоотборник товарной нефти Стандарт-А (2 шт.) | [5 empty] | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.17 | ТПУ Сапфир М-300 в комплекте с эл.приводом «AUMA» (1 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.18 | Сигнализатор загазованности ОГС-ПГП (10 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.19 | Блок гарантированного питания (8 шт.) | [5 empty] | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.20 | Термометр ТЛ-4 (7 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.21 | Эл.привод (14 шт.) | [5 empty] | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.22 | Регулятор расхода (4 шт.) | [5 empty] | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.23 | Кабельные линии (112 шт.) | [5 empty] | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.24 | Манометры МТИ (18 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.25 | Расходомер Норд М-40 (1 шт.) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.26 | Контроллер програмируемый SIMATIC S7 300 (7шт) | [5 empty] | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
1.27 | Пробозаборное устройство ЩПУ-1-200 | [5 empty] | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-3 | ТО-1
Состав работ при проведении ТО: ТО-1: Проверка наличия и целостности защитного заземления, подтяжка крепежных соединений заземляющих проводов. Проверка наличия, целостности и сроков действия поверительных (калибровочных) и контрольных пломб, клейм и их соответствия действующим нормативным и техническим документам. Проверка наличия и целостности защитных стекол манометров, термометров и других СИ. Проверка состояния и маркировки контрольных кабелей (при необходимости - восстановление маркировки), маркировок взрывозащиты, герметичности и надежности крепления кабельных вводов. Удаление пыли, грязи и подтеков с корпусов и поверхности обслуживаемых СИ и оборудования, подтяжка крепежных соединений. Проверка герметичности всех фланцевых и резьбовых соединений, величин давления на входе и выходе СИКН, СИКНС и СИКНП и их соответствия расчетным. Для пробоотборников: проверка работоспособности, замер интервалов и длительности отбора проб, при необходимости - настройка. Для приборов измерений и сигнализации уровня: проверка работоспособности по показателям цифрового табло измерителя и отображению уровня на АРМ оператора, проверка соответствия выходного токового сигнала текущему значению уровня. Для трубопоршневых установок (ТПУ): работу корзины, работу электропривода и герметичности задвижек. Для турбинных преобразователей расхода, массомеров и ультразвуковых расходомеров: проведение КМХ. Для программно-технических средств: резервное сохранение информации, проверка работы накопителей информации; анализ архивов событий, выявление аварийных сообщений и определение причин их появления. Извещение заказчика о выявленных нарушениях в работе СИКН, СИКНС и СИКНП, оформление необходимой документации. ТО-2: Выполнение работ в объеме ТО-1 и дополнительно: Проверка целостности клеммников, разъемов, контактов, наличия их маркировок (при необходимости - восстановление). Для приборов качества и пробоотборников: промывка приборов и соединительных трубок блока качества от отложений, проверка целостности уплотнительных колец и манжет пробоотборников (при необходимости), и замена дефективных деталей при необходимости, смазка трущихся частей. Для трубопоршневых установок (ТПУ): извлечение рабочих шаровых поршней и проверка их состояния. Контроль геометрических размеров рабочих и резервных шаровых поршней, подготовка и замена рабочих шаровых поршней на резервные. Проверка состояния корзины (герметичность фланцевых соединений, вентилей для сброса газа, выпускных клапанов и отдушин, состояние уплотнений). Для программно-технических средств: проведение дефрагментации жестких дисков, обновление антивирусных баз и полный антивирусный контроль (при необходимости); проверка соответствия установленных значений коэффициентов преобразования для средств измерений протоколам и свидетельствам их поверки; проверка функций дистанционного управления, качества работы печатающих устройств; проверка соответствия состояния оборудования СИКН, СИКНС и СИКНП информации, отображаемой на дисплеях и мнемосхемах; проверка прохождения информации от первичных средств измерений до вторичной аппаратуры и АРМ оператора, регистрации ее в графиках (трендах) и архивах событий. ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-2 и дополнительно: Участие исполнителей ТО в монтаже и демонтаже СИ и оборудования. Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей и оформление протоколов измерений. Для кабельных линий: подтяжка хомутов, бандажей и креплений, восстановление соединительных муфт. Для приборов измерений и сигнализации уровня: демонтаж датчиков уровнемера с отключением кабелей, очистка корпусов и поплавков от отложений, проверка работы токовых выходов при перемещении поплавка по калибровочным меткам датчика, монтаж датчика и проверка работоспособности. Для преобразователей расхода и пробоотборников: проверка состояния узлов и деталей (при необходимости - замена). Для трубопоршневых установок (ТПУ): комплексная проверка работы ТПУ. При наличии резервного оборудования в составе щитов приборных, комплексов измерительно-вычислительных, контроллеров и вторичной аппаратуры: разработка схем и обеспечение согласования входных и выходных сигналов при проведении регулировки и поверки. Подготовка СИ к поверке (калибровке) и участие исполнителей ТО в поверке (калибровке), пломбирование и клеймление поверенных (калиброванных) СИ и оборудования. Комплексная регулировка, настройка и наладка СИ и оборудования в составе всей СИКН, СИКНС или СИКНП.