## График ТО
Приложение №1
к ТЗ на ТО и МО УКУН (5шт.)
График
технического обслуживания СИ на узле учёта нефти (УУН) на производственной площадке месторождения Западно-Малобалыкского м. р. на 2018 год | технического обслуживания СИ на узле учёта нефтепродуктов (УКУН) в кол-ве 5 шт. на производственной площадке филиала Ленская нефтебаза АО "Саханефтегазсбыт" на 2026 год
№ п\п | Состав оборудования | Кол-во | Ед.-изм. | Вид технического обслуживания / планируемая дата начала работ
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| Манометр МПТИ-У2 | 15 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Влагомер ВСН-2 | 5 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Преобразователь температуры | 5 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Преобразователь давления Метран 150 | 5 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Термометры ТЛ-4. | 10 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Расходомер массовый CMF 300 | 5 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Контроллер SIMATIC S 7-1200 | 10 | шт |  |  |  |  | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Щит контроля и управления (ЩКУ) | 5 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Щит питания (ЩП) | 5 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| АРМ оператора | 1 | шт |  |  |  |  | ТО-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Газосигнализатор СГОЭС | 5 | шт |  |  |  |  | ТО-3 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Извещатель пожарный пламени ИПП 330 | 10 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Сигнализатор контроля утечек ПМП | 10 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
| Прибор контрольно-приемный С-2000 | 5 | шт |  |  |  |  | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1
Примечание: Объемы работ могут быть скорректированы по согласованию Сторон в установленном порядке.
Состав работ при проведении ТО: ТО-1: Проверка наличия и целостности защитного заземления, подтяжка крепежных соединений заземляющих проводов. Проверка наличия, целостности и сроков действия поверительных (калибровочных) и контрольных пломб, клейм и их соответствия действующим нормативным и техническим документам. Проверка наличия и целостности защитных стекол манометров, термометров и других СИ. Проверка состояния и маркировки контрольных кабелей (при необходимости - восстановление маркировки), маркировок взрывозащиты, герметичности и надежности крепления кабельных вводов. Удаление пыли, грязи и подтеков с корпусов и поверхности обслуживаемых СИ и оборудования, подтяжка крепежных соединений. Проверка герметичности всех фланцевых и резьбовых соединений, величин давления на входе и выходе СИКН, СИКНС и СИКНП и их соответствия расчетным. Для пробоотборников: проверка работоспособности, замер интервалов и длительности отбора проб, при необходимости - настройка. Для приборов измерений и сигнализации уровня: проверка работоспособности по показателям цифрового табло измерителя и отображению уровня на АРМ оператора, проверка соответствия выходного токового сигнала текущему значению уровня. Для трубопоршневых установок (ТПУ): работу корзины, работу электропривода и герметичности задвижек. Для турбинных преобразователей расхода, массомеров и ультразвуковых расходомеров: проведение КМХ. Для программно-технических средств: резервное сохранение информации, проверка работы накопителей информации; анализ архивов событий, выявление аварийных сообщений и определение причин их появления. Извещение заказчика о выявленных нарушениях в работе СИКН, СИКНС и СИКНП, оформление необходимой документации. ТО-2: Выполнение работ в объеме ТО-1 и дополнительно: Проверка целостности клеммников, разъемов, контактов, наличия их маркировок (при необходимости - восстановление). Для приборов качества и пробоотборников: промывка приборов и соединительных трубок блока качества от отложений, проверка целостности уплотнительных колец и манжет пробоотборников (при необходимости), и замена дефективных деталей при необходимости, смазка трущихся частей. Для трубопоршневых установок (ТПУ): извлечение рабочих шаровых поршней и проверка их состояния. Контроль геометрических размеров рабочих и резервных шаровых поршней, подготовка и замена рабочих шаровых поршней на резервные. Проверка состояния корзины (герметичность фланцевых соединений, вентилей для сброса газа, выпускных клапанов и отдушин, состояние уплотнений). Для программно-технических средств: проведение дефрагментации жестких дисков, обновление антивирусных баз и полный антивирусный контроль (при необходимости); проверка соответствия установленных значений коэффициентов преобразования для средств измерений протоколам и свидетельствам их поверки; проверка функций дистанционного управления, качества работы печатающих устройств; проверка соответствия состояния оборудования СИКН, СИКНС и СИКНП информации, отображаемой на дисплеях и мнемосхемах; проверка прохождения информации от первичных средств измерений до вторичной аппаратуры и АРМ оператора, регистрации ее в графиках (трендах) и архивах событий. ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-2 и дополнительно: Участие исполнителей ТО в монтаже и демонтаже СИ и оборудования. Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей и оформление протоколов измерений. Для кабельных линий: подтяжка хомутов, бандажей и креплений, восстановление соединительных муфт. Для приборов измерений и сигнализации уровня: демонтаж датчиков уровнемера с отключением кабелей, очистка корпусов и поплавков от отложений, проверка работы токовых выходов при перемещении поплавка по калибровочным меткам датчика, монтаж датчика и проверка работоспособности. Для преобразователей расхода и пробоотборников: проверка состояния узлов и деталей (при необходимости - замена). Для трубопоршневых установок (ТПУ): комплексная проверка работы ТПУ. При наличии резервного оборудования в составе щитов приборных, комплексов измерительно-вычислительных, контроллеров и вторичной аппаратуры: разработка схем и обеспечение согласования входных и выходных сигналов при проведении регулировки и поверки. Подготовка СИ к поверке (калибровке) и участие исполнителей ТО в поверке (калибровке), пломбирование и клеймление поверенных (калиброванных) СИ и оборудования. Комплексная регулировка, настройка и наладка СИ и оборудования в составе всей СИКН, СИКНС или СИКНП.